ТОМ 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

# РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

## Подраздел 1.1 Наименование

Поставка копирующих манипуляторов М-22А  или аналогичные по характеристикам.

## Подраздел 1.2 Сведения о новизне

Поставляемое оборудование должно быть новым, выпуска не ранее  2015 года, (не бывшим в употреблении, не восстановленным), не являться выставочными образцами, свободным от прав третьих лиц.

## Подраздел 1.3 Код ОКП

Код  2946222— Манипуляторы.

# РАЗДЕЛ 2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Манипуляторы механические копирующие предназначены для дистанционного выполнения исследовательских работ с источниками ионизирующего излучения в условиях защитных камер.

# РАЗДЕЛ 3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используются в условиях ионизирующего излучения при температуре рабочей среды +15°С до +60°С с относительной влажностью до 100% и давлении (от 200 до 500)Па ниже атмосферного, а также подвергаются воздействию дезактивирующих растворов (кислотные и щелочные).

# РАЗДЕЛ 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

## Подраздел 4.1 Основные технические данные

Правая рука и левая должны быть взаимозаменяемыми.

| Наименование | Значения |
| --- | --- |
| Расстояние между осями | 2600 + 5 мм |
| Длина опоры | 1000 + 5 мм |
| Длина полувтулок в опоре | 700 + 5 мм |
| Горизонтальный ход | 1162 + 15 мм |
| Вертикальный ход 550 мм | 550 + 5 мм |
| Величина качания вправо-влево | + 850 |
| Вращение подвижных вертикальных труб не менее | 2700 |
| Углы качания телескопа исполнительного органа в профильной плоскости при установочном движении | 900 |
| Углы вращения кисти от среднего положения По часовой стрелке Против часовой стрелки | 1350 1350 |
| Углы вращения телескопа от среднего положения По часовой стрелке Против часовой стрелки | 1350 1350 |
| Углы качания кисти от вертикального положения От оператора К оператору | 1100 600 |
| Ход толкателя при зажиме инструмента | 20 мм - 3 мм |
| Масса | 246,6 кг |
| Грузоподъёмность При вертикальном положении телескопов При любом положении захвата и телескопа с использованием установочного движения-качания исполнительного органа в профильной плоскости При качании манипулятора в опоре на углы 450, при любом положении захвата и телескопа без использования установочного движения-качания исполнительного органа в профильной плоскости | 15 кг 3 кг 8 кг |
| Наибольший крутящий момент на кисти | 12 Н.м. |
| Количество рабочих движений, в том числе: зажим, вращение кисти, качание кисти, вращение телескопа, качание манипулятора в опоре, перемещение телескопа (вертикальный ход), перемещение манипулятора (горизонтальный ход) | 7 |
| Количество установочных движений (качание исполнительного органа в профильной плоскости) | 1 |
| Углы качания манипулятора в опоре Вправо Влево | 850 850 |
| Усилия оператора на рукоятке управления, не более а) при перемещении манипулятора в опоре (горизонтальный ход) Без груза С грузом 15 кг б) при перемещении телескопических труб (вертикальный ход) Без груза С грузом 15 кг в) при качании манипулятора в опоре в момент трогания с места от вертикального положения Без груза С грузом 8 кг г)при вращении телескопа Без груза С грузом 8 кг д)при качании кисти Без груза С грузом 8 кг е)при вращении кисти Без груза ж)при зажиме инструмента Без груза | 2,5 5,0 3,0 25,0 0,5 2,0 0,5 5,5 1,0 15,0 0,5 3,0 |
| Усилия на рукоятке ключа при качании телескопа исполнительного органа в профильной плоскости (трубы выдвинуты) - при осуществлении установочного движения Без груза С грузом 3 кг | 8,0 15,0 |

## Подраздел 4.2. Требования по надежности

Срок службы не менее 10 лет.

Срок службы между ремонтами не менее 1 года.

Наработка на отказ не менее 2 000 часов.

## Подраздел 4.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

Общая схема расположения копирующего манипулятора М-22А в проходке защитной камеры, приведена на рисунке 1.

Рис.1. Общая схема расположения копирующего манипулятора М-22А в проходке защитной камеры

- Механизм исполнения

- Механизм управления

- Опора

- Проходка

При изготовлении манипуляторов М-22А для АО  «ИРМ», исходя из требований заказчика, с целью возможности установки манипуляторов в штатные проходки защитных камер с внутренним диаметром 144мм,  выполнить следующее:

- Проходку, гильзу и кольцо - не изготовлять;

- Наружный размер Трубы Л.54.141.03.016-03 выполнить диаметром 144d11( ) мм.

- На Фланце Л.54.141.03.033 изменить наружный диаметр с 144 мм на 143,5h11(-0,25) мм.

- На Крышке Л.54.141.03.001 изменить наружный диаметр с 144d11 мм на 143,5h11(-0,25) мм.

Эскиз органа связующего для поставки в АО  «ИРМ» смотри на рисунке 2.

Рис.2. Эскиз органа связующего для поставки в АО  «ИРМ»

## Подраздел 4.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

Копирующие манипуляторы должны быть изготовлены из коррозионно-стойкой стали и радиационно-стойких материалов.

## Подраздел 4.5. Требования к стабильности параметров при воздействии факторов внешней среды

Все механизмы копирующих манипуляторов должны выполнять свои функции при воздействии растворов кислот и щелочей.

## Подраздел 4.6 Требования к комплектности

В комплект поставки вместе с оборудованием должны входить:

- наконечник;

- ключ для узла разгиба;

- захват.

## Подраздел 4.7 Требования к маркировке

На корпусе каждой единицы изделия должна быть нанесена маркировка в содержании которой должно быть:

- наименование;

- модель или тип;

- год выпуска;

- серийный номер;

- фирма-производитель.

## Подраздел 4.8 Требования к упаковке

Весь перечень прилагаемой документации вкладывается в тару при упаковке.

Вскрытие упаковки на площадке заказчика и фиксация возможных при транспортировке повреждений оборудования производится только в присутствии представителя поставщика.

Каждая упаковка должна иметь упаковочный лист.

# РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРАВИЛАМ СДАЧИ И ПРИЕМКИ

## Подраздел 5.1 Порядок сдачи и приемки

Приемка работ осуществляется в три этапа:

- предварительная приемка на площадке производителя;

- окончательная приемка после выполнения всех обязательств, предусмотренных Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания Договора, в том числе и доставку на площадку заказчика.

Работы считаются принятыми после подписания Сторонами двухстороннего Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

## Подраздел 5.2 Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товаров

В перечень технической документации входит:

- эксплуатационная (технический паспорт на каждое изделие (каждую руку), техническое описание и руководство по эксплуатации копирующих манипуляторов);

- ремонтная (комплект сборочных чертежей).

# РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВАНИЮ

Поставка осуществляется силами и за счет средств поставщика, который  несет  ответственность за достаточность и надежность упаковки, тем самым исключив повреждения изделий.

# РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И/ИЛИ СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Срок гарантийного обслуживания  3 года со дня отгрузки заказчику.

# РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Изделие должно быть ремонтопригодно.

# РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Срок сервисного обслуживания в процессе эксплуатации не менее 10 лет.